ICS 11.040.99

CCS C 40

T/ZZB ××××—××××

4K医用内窥镜摄像系统

4K medical endoscopes video camera system

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品组成	1

5　环境条件	1

6　基本要求	2

7　技术要求	2

8　试验方法	5

9　检验规则	7

10　标志、包装、运输和贮存	8

11　质量承诺	9

12　附录A 	10

13　附录B 	11

14　附录C 	12

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本文件由浙江省质量合格评定协会牵头制定。

本文件主要起草单位：桐庐精锐医疗器械有限公司。

本文件主要起草人：陈胜华、方国成、姚彤、朱培根、洪启龙。

标准评审组长：

本文件由浙江省质量合格评定协会负责解释。

4K医用内窥镜摄像系统

范围

本文件规定了4K医用内窥镜摄像系统的术语和定义、产品组成、环境条件、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量保证。

本文件适用于内窥镜检查和手术中作为内窥镜功能供给装置的4K医用内窥镜摄像系统（以下简称4K摄像系统）。

本文件不适用于特殊光谱作用和非可见光谱成像的摄像系统。

注：4K是指分辨率为3840×2160Pixel或4096×2160Pixel。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过本标准的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.3 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB 9706.1—2007 医用电气设备 第一部分安全通用要求

GB 9706.19-2000 医用电气设备 第2部分内窥镜设备安全专用要求GB/T 9969—2008

GB/T 25480—2010 仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

YY 0505—2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验

YY/T 1603—2018 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 摄像系统

ISO 12233 摄影 电子静止图像成像 分辨率和空间频率响应（Photography. Electronic still picture imaging. Resolution and spatial frequency responses）

术语和定义

YY/T 1603—2018 界定的术语和定义适用于本文件。

产品组成

4K 摄像系统由4k摄像主机、4K摄像头、4K光学接口以及配套线缆组成。

环境条件

4K 摄像系统的工作环境条件应满足下列要求；

- 环境温度：5℃～40℃；

- 相对湿度: ≤ 80%；

- 大气压力：760 hPa～1060 hPa；

基本要求

设计研发

采用模块化软件设计,包含摄像头信号采集、主机图像处理、图像传输等。

应采用热设计、热仿真进行摄像头手柄升温性能。

应具备高速信号模拟验证产品性能的能力。

原材料与零部件

传感器应采用不低于800万像素超高清图像传感器。

可拆卸镜头的分辨率应不低于1700线。

制造

摄像头应在无尘车间进行，装光学部件时应清洁处理；

摄像头组装应采用中心度与平整度工装工艺；

组装车间的温度应控制在 5℃ ~ 40℃，湿度控制在≤ 80%；

每个产品出厂时应对应唯一的编码，以具有可追溯性。

检测能力

应具备调制传递函数MTF、焦距、摄像头有效像素、抓图像素、水平分辨率、最低照度、信噪比、空间响应频率、静态图像宽容度、噪声和温度、电气安全等指标的检测能力。

应配备ACDSee软件、孔阑、灯箱、传函仪（精度2%）、焦距仪（精度±0.2%）、ISO12233分辨率测试标板、Hyres软件、声级计、照度计、医用泄漏电流测试仪、医用接地电阻测试仪、医用耐压测试仪等检测设备。

技术要求

外观

产品整机外表面应平整、光洁、色调均匀，不得有腐蚀斑、污物、划痕以及锋棱、毛刺等缺陷，滚花应清晰，文字标记应清晰完整。

结构

摄像系统的拨动开关、面板按键和手柄应操作灵活可靠，无接触不良和误动作。

摄像系统各部分的连接应可靠，电接插件无接触不良、松动甚至脱落等现象。

摄像头与内窥镜的连接，应操作方便，定位正确可靠，锁紧后稳固。

摄像头应密封良好，符合GB/T 4208-2017中IPX8的防水级别。

摄像头在70%酒精中浸泡消毒，不得产生腐蚀现象。

可拆卸镜头的要求

调制传递函数MTF

制造商在随附资料中应给与可拆卸镜头MTF值为50% 时所对应的空间频率的标称值，允差为－10%，上限不计。

焦距

制造商在随附资料中应给出可拆卸镜头的焦距参数。对于固定焦距镜头，焦距的标称值允差±10%。对于可变镜头，最小焦距的标称值允差为＋10%，下限不计；最大焦距的标称值允差为－10%，上线不计。

接口尺寸

产品的物镜适配器与内窥镜目镜罩接口直径应在φ31.8-32.5mm范围内。

性能要求

亮度响应特性

制造商应在技术资料中给出适配监视器以相对值表示的输出亮度电光转换函数或数据列表。数据列表的取样点不少于10个，并覆盖整个宽容度内区域。

摄像系统输出型号按该电光特性计算所得亮度与实际被测标板各灰阶亮度应保持良好的线性度，线性拟合系数R2应不小于0.98。

若制造商声称适配监视器的输出亮度和物面亮度是按照非线性设计的，那么制造商应给出相应的评价要求和方法。

注：推荐适配监视器的输出亮度电光特性采用现有标志的OECF反函数。

摄像头有效像素

摄像头垂直有效像素为2160 pixel，允差应-20%，上限不计。

摄像头水平有效像素为3840 pixel或4096pixel，允差应-20%，上限不计。

抓图有效像素

拍摄并存储的静态图片的像素应为3840*2160 pixel或4096*2160 pixel。

水平分辨率

应不低于1700线，允差为－10%，上限不计。

最低照度

最小照度F1.6应小于3Lux。

信噪比

在标准摄像模式下，信噪比应不低于50 dB，上限不计。

空间频率响应

在标准摄像模式下，对应各种型号的光学接口， 当SFR值为50%和30%时产品所对应的空间频率标称值，SFR值为50%和30%时产品所对应的空间频率的允差为-10%，上限不计。

静态图像宽容度

在标准摄像模式下，给出4K摄像系统静态图像宽容度的标称值，允差为-10%，上限不计。

功能要求

场景选择

产品具备场景选择功能，通过选择键可选择场景（标准、用户）。

图像质量

图像全视场应均匀、清晰，画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象，图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、模糊和拖尾现象；摄像系统应有较好的黑白对比和色彩还原能力，红、绿、蓝颜色无明显失真现象。

白平衡

产品具备自动白平衡 (AWB、ATW)功能，通过按白平衡键可建立色彩平衡。

色调

产品具备色调调节功能，可通过选择键选择暖色调、标准色调和冷色调。

数字降噪

产品具备数字降噪功能，可通过选择键选择设置降噪强度（高、中、低）或关闭该功能。

抓图及数据存储

具有抓图功能，并能通过USB接口将抓取的图像存储至存储介质中。

录像及数据存储

具有录像功能，并能通过USB接口存储录制的视频文件。

U盘设置

具有U盘设置功能，可弹出和格式化U盘。

数据存储和接口

数据接口：通过USB存储接口进行数据存储和数据导出。

控制接口：支持外部设备通过串行控制接口控制摄像系统的功能。

光源控制接口：支持摄像系统通过串行控制接口控制光源亮度。

电子放大

产品应具有图像放大功能。

噪声

整机噪声在工作条件下应不大于50dB(A)。

温度

整机外表面温度最高处应不大于60℃。

摄像头手柄表面温度最高处应不大于41℃。

电气安全要求

应符合GB 9706.1-2007和GB 9706.19-2000的相应条款要求。

电磁兼容要求

应符合YY 0505-2012的规定。

环境适应性能

耐低温性能

4K摄像系统在-40 ℃条件下持续运行试验4h，产品应运行正常。

耐高温性能

4K摄像系统在40℃条件下持续运行试验4h，产品应运行正常。

耐湿热性能

4K摄像系统在40℃，80±3％RH条件下持续运行试验4h，产品应运行正常。

有害物质限量

应符合 GB/T 26572 的规定。

试验方法

外观

通过目测及手感检查。

结构

摄像头按GB/T 4208的规定进行测试。

其他项目目测或手感检查。

可拆卸镜头

按照YY/T 1603-2018中5.1.1的规定进行测试。

按照YY/T 1603-2018中5.1.2的规定进行测试。

采用游标卡尺测量（精确度为0.1mm）进行测试。

性能要求

亮度响应特性

按YY/T 1603-2018中5.2的规定进行。

摄像头有效像素

按照附录 A 的规定进行测试。

抓图有效像素

检验设备及工具：ACDSee软件。

操作方法：操作设备执行抓图并将该图片保存至电脑，用ACDSee软件打开后可查看图片像素。

水平分辨率

检验设备及工具：ISO12233分辨率测试标板（附录B图1）、反射式灯箱、Hyres软件。

操作方法：

a)将摄像头设置为最大分辨率，取ISO 12233分辨率测试标板（附录B图1）放置于均匀照明环境中；

b)调节摄像系统与测试板间的距离，使测试板成像清晰，其水平方向的粗框与画面水平框平行，拍摄测试板，要求根据摄像系统的宽高比将测试版中规定的范围满幅占满画面；

c)选取拍摄的图片，用Hyres软件进行分析，结果应符合7.6的要求。

最低照度

按照附录B的规定进行测试。

信噪比

检验设备及工具：ISO12233分辨率测试板、透射灯箱、亮度计、采集卡。

按YY/T 1603-2018附录B中规定的试验方法进行检验。

空间频率响应

检验设备及工具：正弦波测试板透射灯箱、采集卡。

按YY/T 1603-2018附录C中规定的试验方法进行检验。

静态图像宽容度

检验设备及工具：ISO12233分辨率测试板、透射灯箱、亮度计、采集卡。

按YY/T 1603-2018附录D中规定的试验方法进行检验。

功能要求

目测。

噪声

4K摄像系统通电10min后，距其前、后、左、右各1m处用声级计（档）测试四次取平均值。

温度

4K摄像系统连续工作4h后，用温度计测试整机外表面的温度。

4K摄像系统连续工作4h后，用温度计测试摄像头手柄外表面的温度。

电气安全要求

按GB 9706.1-2007、GB9706.19-2000的方法进行测试。

电磁兼容

按照YY 0505-2012的方法进行测试。

环境适应性

低温性能

按 GB/T 2423.1 的规定进行。

高温性能

按 GB/T 2423.2 的规定进行。

湿热性能

按 GB/T 2423.3 的规定进行。

有害物质限量

按 GB/T 26125 的规定进行测试。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表 1。

检验项目表

| 序号 | 试验项目 | 要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 7.1 | 8.1 | √ | √ |
| 2 | 结构 | 7.2 | 8.2 | √ | √ |
| 3 | 可拆卸镜头 | 7.3 | 8.3 | √ | √ |
| 4 | 性能要求 | 亮度响应特性 | 7.4.1 | 8.4.1 | — | √ |
| 5 |  | 摄像头有效像素 | 7.4.2 | 8.4.2 | √ | √ |
| 6 |  | 抓图有效像素 | 7.4.3 | 8.4.3 | √ | √ |
| 7 |  | 水平分辨率 | 7.4.4 | 8.4.4 | √ | √ |
| 8 |  | 最低照度 | 7.4.5 | 8.4.5 | √ | √ |
| 9 |  | 信噪比 | 7.4.6 | 8.4.6 | — | √ |

表1（续）

| 序号 | 试验项目 | 要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 性能要求 | 空间频率响应 | 7.4.7 | 8.4.7 | — | √ |
| 11 |  | 静态图像宽容度 | 7.4.8 | 8.4.8 | — | √ |
| 12 | 功能要求 | 7.5 | 8.5 | √ | √ |
| 13 | 噪声 | 7.6 | 8.6 | — | √ |
| 14 | 温度 | 7.7 | 8.7 | √ | √ |
| 15 | 电气安全要求* | 7.8 | 8.8 | √ | √ |
| 16 | 电磁兼容 | 7.9 | 8.9 | — | √ |
| 17 | 环境适应性 | 7.10 | 8.10 | — | √ |
| 18 | 有害物质限量 | 7.11 | 8.11 | — | √ |
| “—”表示不做项目；“√”表示应做项目。*电气安全要求中对其中的设备接地电阻、漏电流、电介质强度三项进行出厂检验。 |

出厂检验

出厂检验的项目按照表 1 进行，经出厂检验合格后，并出具合格证明资料，方可出厂。

型式检验

型式检验样品应从岀厂检验合格批中随机抽取两台。每两年至少做一次型式试验，有下列情况之一时，应进行型式检验。

新产品试制定型鉴定时；

元器件、设计技术指标、工艺要求有较大变化时；

产品长期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

判定规则

出厂检验项目按表 1 要求进行检验，所有需检项目符合标准规定时，判定为出厂检验合格，若

存在不合格项，则判定为出厂检验不合格。

型式检验应在出厂检验合格批次中抽取，检验项目为全项目，全部项目均符合标准规定时，判定为型式检验合格；若存在不合格项目，则判定为型式检验不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

铭牌标志

每台4K摄像系统应在明显的部位牢固地钉上或粘贴上产品铭牌，铭牌的材质及字迹应保证在其使用期内不易磨灭。铭牌内容至少应包括：

a）	产品名称及型号；

b）	电源连接条件、输入功率；

c）	岀厂日期或岀厂编号；

d）	厂名及厂址；

e)   使用期限。

包装标志

产品外包装箱上至少应标明：

a）产品名称及型号；

b）厂名及厂址；

c）岀厂日期或岀厂编号；

d）执行标准编号；

e）“防雨、防潮、防震”等包装储运图示，标志应符合GB/T 191—2008的规定。

包装

包装应符合防潮、防震、防尘的要求。箱内应附有：

a）	装箱清单；

b）	产品岀厂合格证和保修卡；

c）	安装与使用说明书，使用说明书的编写应符合GB/T 9969—2008的规定。

运输包装条件应符合GB/T 25480—2010的要求。

运输和贮存

运输和贮存环境条件应符合下列要求：

- 环境温度：-40℃～55℃；

- 相对湿度:10%～90%；

- 大气压力：760 hPa～1060hPa；

在运输过程中不得和易燃、易爆、易腐蚀的物品混装，应避免雨雪直接淋袭。装卸时应小心轻放，不允许倒置、碰撞和抛掷。

包装好的产品应贮存在通风、干燥的库房内，房内应无腐蚀性物质、无强烈的机械振动、冲击和强磁场作用。

质量承诺

用户可对每台设备在使用前进行到货验收。自用户购买之日起，在用户遵守产品的安装和使用规 则的条件下，产品整机质保期为三年（客户要求硬件升级除外）。

在质保期内提供免费软件升级；如因质量问题导致设备故障，制造商应负责保修或更换；如因客 户使用不当等因素造成的设备故障或超过质保期，制造商应负责维修，仅收取成本费。

附 录 A

（规范性）

摄像头有效像素的检验方法

检验设备及工具：

ISO12233分辨率测试板（附录B图1）、反射式灯箱、常规显示器、Hyres软件。

操作方法

a).实验前保证机器所有参数为默认(恢复出厂设置). 将分辨率板放置于灯箱中, 调节摄像头视轴垂直与分辨率板放置，调节分辨率板位置使其位于监视器中心；将标准灯箱亮度调至最大, 保证图像中心白色区域的平均亮度不小于50%最大亮度(i.e. 255为最大亮度时, 图像中心白色区域平均亮度不小于128).

b).轴向移动调节摄像头使得分辨率板充满图像中心. 调焦，使监视器屏上的分辨率板像最清晰。测试过程中, 保证摄像头不受抖动影响, 使用无损的截图方法截图并使用Hyres软件分析, 读出分辨率垂直方向能分辨的极限线数, 记录为数据1

c).在保证以上测量条件的情况下, 测取不少于5组数据, 并使用其平均值Pv为垂直有效像素。通过垂直有效像素，换算得到水平有效像素，即Ph=Pv*16/9。结果应符合7.4.2的要求。

附 录 B

（规范性）

最低照度的检验方法

B.1检验设备及工具：

照度计（精度0.1lux）、ISO12233分辨率测试标板（附录B图1）、反射灯箱、焦距仪（精度± 0.2%）

B.2 操作方法

将摄像系统放置在暗室中测试，然后步骤如下：

a)将ISO12233分辨率测试标板（附录B图1）摆放在灯箱照明表面中心处，调节光源色温至6500±100K；

b)调节待检摄像机垂直与卡纸拍摄, 并调至摄像头与光源距离使待测卡纸刚好充满摄像机视场，将灯箱光源亮度调至最大，调整摄像头对焦使分辨率板图像最清晰，读取此时摄像头的极限线数A (e.g. 1000线)；

c)逐渐减弱标准面光源的光强直至分辨率板上的A*0.7(e.g. 700线)线对临界不可分辨；

d)使用照度计平放于被测卡纸中心位置测量照度，并记录临界照度值EL。

取下摄像头镜头，使用焦距仪测量摄像头的焦距F与入瞳直径D, 并使用公式计算出镜头的光圈大小F#。标注最小照度时应以< EL lx, F/ F# 的格式标注(e.g. < 1000 lx, F/5.6)。

附 录 C

（规范性）

电子放大功能的检验方法

C.1检验设备及工具：

测试板（附录B图3）：要求测试板上有大小不同的同心圆，圆的中心带有十字划线；常规显示器、ACDSee软件

C.2 操作方法

取下摄像头镜头，使用焦距仪测量摄像头的焦距F与入瞳直径D, 并使用公式计算出镜头的光圈大小F#。标注最小照度时应以< EL lx, F/ F# 的格式标注(e.g. < 1000 lx, F/5.6)。

a).调节测试板垂直于待检摄像头视轴放置，调节测试板位置使板上的十字划线位于监视器中心。

b).轴向移动调节摄像头至测试板中最大的圆充满整个屏幕视场，拍摄并采集当前图像，用ACDSee软件测量该同心圆直径覆盖的像素数，并记录为n1。

c).保持摄像头摆放位置，在菜单中将电子放大倍率调到最大，拍摄并采集当前图像，用ACDSee软件测量该同心圆直径覆盖的像素数，并记录为n2。最后计算得到电子放大倍率（C=n2/n1），记录结果。